 德思達科技有限公司 TEL:(02)8685-8085

 Desk-Top Corporation FAX:(02)8685-3685

 **報 價 單**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 客戶名稱: |  |  |  |
| 聯 絡 人: |  | 客戶編號: |  |
| 電 話: |  | 報價日期: |  |
| 傳 真: |  | 經 辦 人: |  |
| 手 機: |  | 手 機: |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **品 名** | **規格** | **數量** | **單 價** | **總 價** |
| 桌上型無風烤箱(立式) | DOO-125L-EP-200 | 壹台 | NT36,000.- | NT36,000.- |
|  (由下到上垂直送風)　 | 　 | 　 | 以上金額未 |

 **詳細規格**

 1.溫度範圍：室溫 + 15℃～200℃.

 2.控制精度：±0.3℃.

 3.解析精度：±0.1℃.

 4.分怖誤差 : (±5℃).(空載,TAF標準9點分佈)

5.結構：

 5.1.內箱尺寸：50 cm(W) × 55 cm(H) × 45 cm(D).

 5.2.外箱尺寸：64 cm(W) × 91 cm(H) × 59 cm(D).

 5.3.內箱材質：ＳＵＳ#不鏽鋼材質.

 5.4.外箱材質：鋼板粉體塗裝烤漆.

 5.5.保溫材質：高密度岩棉斷熱材及矽膠氣密裝置. **(保溫層6cm)**

 5.6.附屬設備：

5.6.1.可調式不鏽鋼格柵2只.

5.6.2.視窗.

**5.6.3.計時器(計時範圍0~9999min).或(0~9999H)可切換**

**5.6.4電壓表,電流表,頻率表,功因表,瓦特表,瓦時計(用電度數表)**

 6.電路控制：

6.1採用EP型LED單段,按鍵式,溫度控制器,PID+ SSR之控制(即比例、積分、微分,可提高控制元件界面使用之壽命與穩定性.有PID值自動演算之功能,運轉測試完成時,具有警報告知之功能.停電記憶裝置二年.

6.2溫度SENSOR斷線蜂鳴器地警報

6.3計時器--不計時,開機計時,溫度到達才開始計時,三者可切換

6.4具有RUN執行,OUT輸出,ALM警報,AT自動演算-指示燈

6.5第一段控制器超溫蜂鳴器警報

6.6時間結束,蜂鳴器提示60秒(可設定),按任意鍵可取消

 7.加熱器：採O-ＴＹＰＥ不鏽鋼電熱管.

 8.安全裝置：

 1.過電流快速保險絲

 2.控制器第一段超溫保護

 **3.E.G.O第二段超溫保護+指示燈**

 9.電源：單相 AC 220V 9A 60HZ.(客戶所提供電源須於機台2米內)

 10.保固：1年

 **11.交貨期 : 30天(自收到訂金開始起算)**

 12.驗收期限 : 7天

 13.交貨地點 : 到廠

 14.付款方式 : (1)訂購時,50%訂金(現金)

 (2)交貨款50%,當月結T/T或期票

 15.隨機資料 : (1)操作說明書.

 (2) **溫度9點分佈校正報告(可追朔TAF)------NT7,200,-(贈送)**

 (3)人員操作訓練.

 16.Option: 費用另計

* + - 1. 測試孔∮50mm---------------------------------------NT1,500.-
			2. 測試孔∮100mm--------------------------------------NT2,000.-
			3. 追加柵盤1只-----------------------------------------NT3,000
			4. 高溫300℃-------------------------------------------------NT5,000.-
			5. CP型可程式溫度控制器,LED彩色按鍵式60段-------------NT5,000.-
			6. BP型可程式溫度控制器,4.3吋彩色觸控+USB記錄裝置,20段/5組共100段---------------------------------------------------------NT20,000.-
			7. 電源改110V----------------------------------------------NT5,000-
			8. 4”英吋可調,排風管接頭----------------------------------NT500
			9. 交貨地區:1.新竹以北-免費

 2.台中地區:加2000

 3.台南地區:加3000

 4.高雄地區:加4000

Webside: [www.desk-top.com.tw](http://www.desk-top.com.tw) email: sales@desk-top.com.tw

＊報價有效期1個月＊