

德思達科技有限公司 TEL:(02)8685-8085

Desk-Top Corporation FAX:(02)8685-3685

**報 價 單**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 客戶名稱: |  |  |  |
| 聯 絡 人: |  | 客戶編號: |  |
| 電 話: |  | 報價日期: |  |
| 傳 真: |  | 經 辦 人: |  |
| 手 機: |  | 手 機: |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品 名 | 規 格 | 數 量 | 單 價 | 總價 |
| 桌上型500℃  無氧化熱風循環烤箱 | DNO-18L-EP-500 | 壹台 | NT90,000. | NT90,000 |
| (臥式,標準無視窗,無測試孔) | |  |  | (未稅). |



**詳細規格**

* 1. 溫度範圍：+ 70℃～500℃.
  2. 控制精度：±0.3℃.
  3. 解析精度：±0.1℃.

1. **升溫速度: 室溫~500℃/約60min**
   1. 分怖誤差 : 室溫~200℃(±2℃), 200~300℃(±1%),300℃以上(±1%) (空載)
   2. 結構：
2. 內箱尺寸：26 cm(W) × 26 cm(H) × 26 cm(D).
3. 外箱尺寸：72 cm(W) × 62 cm(H) × 52 cm(D).
4. 內箱材質：ＳＵＳ#不鏽鋼材質.
5. 外箱材質：鋼板粉體塗裝烤漆.
6. 保溫材質：高密度岩棉斷熱材及岩棉氣密條.(保溫層15cm)
7. 附屬設備：
8. 可調式不銹鋼洞洞盤2只.
9. **計時器(計時範圍0~9999min)或(0~9999H)可切換**
10. 時間終了蜂鳴器計時器
11. 溫度到達,計時器啟動(待機功能)
12. 三色電源指示燈
13. 機台上方可調式排風口4”\*1個
14. 流量60L浮子式流量計
15. 氮氣電磁閥\*1個,進氣調壓閥\*1個
16. 電壓表,電流表,頻率表,功因表,瓦特表,瓦時計(用電度數表)
    1. 電路控制系統: 採微電腦控制方式
17. 採用EP型LED單段,按鍵式,溫度控制器,PID+ SSR之控制(即比例、積分、微分,可提高控制元件界面使用之壽命與穩定性.有PID值自動演算之功能,運轉測試完成時,具有警報告知之功能.停電記憶裝置二年.
18. 溫度SENSOR斷線蜂鳴器地警報
19. 計時器--不計時,開機計時,溫度到達才開始計時,三者可切換
20. 具有RUN執行,OUT輸出,ALM警報,AT自動演算-指示燈
21. 第一段控制器超溫蜂鳴器警報
22. 時間結束,蜂鳴器提示60秒(可設定),按任意鍵可取消
    1. 加熱器：採O-ＴＹＰＥ不鏽鋼電熱管.
    2. 送風循環系統：採超高溫電機馬達,多翼螺旋式不銹鋼循環風扇.
    3. 安全裝置：
23. 無熔絲開關
24. 馬達過電流保護裝置
25. E.G.O第二道超溫保護裝置
26. 控制器第一道,道超溫保護
27. 加熱器過電流保護,快速短路保險絲
    1. 電源：單相 AC 220V 13A 60HZ.(客戶所提供電源須於機台2米內)
    2. 保固：1年
    3. **交貨期 : 45天(自收到訂金開始起算)**
    4. 驗收期限 : 7天
    5. 交貨地點 : 到廠
    6. 付款方式 :
28. 訂購時,50%訂金(現金)
29. 交貨款50%,當月結T/T或期票
    1. 隨機資料 :
30. 操作說明書.
31. 保固書
32. 人員操作訓練.

Option: 費用另計

|  |  |
| --- | --- |
| 1. 追加柵盤1只-------------------------------------------------------- | NT3,000 |
| 1. CP型可程式溫度控制器,LED彩色按鍵式60段----------------------- | NT5,000 |
| 1. BP可程式溫度控制器,4.3吋彩色觸控+USB記錄裝置----------------- | NT20,000 |
| 1. 電源改110V--------------------------------------------------------- | NT5,000 |
| 1. 微量氧傳感器(美國),(量程0~10000ppm) --------------------------- | NT60,000 |
| 1. 氧化鋯氧傳感器(英國),(量程0~100%)------------------------------- | NT50,000 |
| 1. 交貨地區:   新竹以北-免費；台中地區:加2000；台南地區:加3000；高雄地區；加4000 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **P.S** | | |
| 使用氮氣濃度 | 箱內可達氧含量 | |
| 6N | 1ppm | = 0.00001% |
| 5N | 10ppm | = 0.0001% |
| 4N | 100ppm | = 0.001% |
| 3N | 1000ppm | = 0.1% |
| 2N | 10000ppm | = 1% |

Webside: [www.desk-top.com.tw](http://www.desk-top.com.tw) email: [sales@desk-top.com.tw](mailto:sales@desk-top.com.tw)

＊報價有效期1個月＊