  德思達科技有限公司 TEL:(02)8685-8085

Desk-Top Corporation FAX:(02)8685-3685

 **報 價 單**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 客戶名稱:  |  |  |  |
| 聯 絡 人:  |  | 客戶編號: |  |
| 電 話:  |  | 報價日期: |  |
| 傳 真: |  | 經 辦 人: |  |
| 手 機:  |  | 手 機:  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **品 名** | **規格** | **數量** | **單 價**  | **總 價** |
| 桌上型可程式防爆熱風循環烤箱(立式) | DBO-70L-BP-200 | 壹台 | NT80,000 | NT80,000 |
|  | 　 | 　 | 　 | 以上金額未稅 |

**詳細規格**

1. 溫度範圍：室溫 + 15℃～200℃.
2. 控制精度：±0.3℃.
3. 解析精度：±0.1℃.
4. 分怖誤差 : 室溫~100℃(±1.5℃), 100℃~200℃ (±2℃). (以TAF標準)
5. 結構：
6. 內箱尺寸：40 cm(W) × 45 cm(H) × 40 cm(D).
7. 外箱尺寸：54 cm(W) × 80 cm(H) × 62 cm(D).含防爆門
8. 內箱材質：ＳＵＳ#不鏽鋼材質.
9. 外箱材質：鋼板粉體塗裝烤漆.
10. 保溫材質：高密度岩棉斷熱材及矽膠氣密裝置. (保溫層6cm)
11. 附屬設備：
12. 可調式不銹鋼活動盤2只.
13. (無視窗).
14. 計時器(計時範圍0~9999min).或(0~9999H)可切換
15. 防爆門鎖
16. 防爆閥門(前方)
17. 定位輪\*4個+防爆閥門警示燈+4”可調式出風口(上方)\*1個

 +可調式35mm進風口(左/右側)\*2個+防爆門開關\*1個

1. 電壓表,電流表,頻率表,功因表,瓦特表,瓦時計(用電度數表)
2. 電路控制系統: 採微電腦控制方式
3. 採用Desk-Top,4.3吋LCD彩色觸控,可程式微電腦溫度控制器
4. 觸控式螢幕 ,可任意設定固定條件或程序條件,.固定式條件可設定時間0 - 999 H 59 MIN
5. 可程式20組程式,每組程式可設10段不同之溫/濕度及時間(每段最大可設定99 hr 59 min),程式循環週期可達100 次
6. 共7組PID+ SSR之控制(即比例、積分、微分 )程式,可適用於低溫與超高溫,款溫域之應用,不同溫域,可自動執行不同之對應的PID程式,有7組PID自動演算之功能,運轉測試完成,時,有警報告知之功能.停電記憶裝置二年.
7. 具有4國語切換,中簡,中繁,英,日語
8. 具有故障訊息顯示,故障訊息警報,故障排除畫面顯示,故障病歷表,方便客戶自行故障排除
9. 具有溫度程式設定曲線,溫度量測即時曲線,溫度量測歷史曲線,三種曲線
10. 具USB記錄裝置,可連續記錄10年以上,記錄取樣時間,固定為1秒,具EXCEL格式轉換功 能
11. 具待機功能(溫度到達才計時),輸入與輸出元件狀態視窗,方便觀察元件輸入與輸出狀態
12. 具有斷電記憶裝置,復電時可繼續執行剩餘之程式
13. 停電記憶裝置五年
14. 加熱器：採O-ＴＹＰＥ不鏽鋼電熱管.
15. 送風循環系統：採螺旋式循環風扇.
16. 安全裝置：
17. 電源開關+風扇開關
18. 過電流快速保險絲
19. 控制器第一道超溫保護
20. E.G.O第二道機械式超溫保護
21. 防爆門開門警報
22. 電源：單相 AC 220V 7A 60HZ.(客戶所提供電源須於機台2米內)
23. 保固：1年
24. 交貨期 : 30天(自收到訂金開始起算)
25. 驗收期限 : 7天
26. 交貨地點 : 到廠
27. 付款方式 :
28. 訂購時,50%訂金(現金)
29. 交貨款50%,當月結T/T或期票
30. 隨機資料 :
31. 操作說明書
32. 溫度9點分佈校正報告(可追朔TAF)------NT7,200,-(贈送)
33. 人員操作訓練

Option: 費用另計

1. 測試孔Ø50mm---------------------------------------NT1,500.-
2. 測試孔Ø100mm--------------------------------------NT2,000.-
3. 追加不鏽鋼洞洞盤1只-------------------------------NT2,000.-
4. 甲烷電化學傳感器(量程0~100%),檢知警報器(烤箱專用)--------NT25,000.-
5. 乙醇電化學傳感器(量程0~1000ppm),檢知警報器(烤箱專用)---NT25,000.-
6. 微量氧傳感器(美國),(量程0~10000ppm)----------------------NT60,000.-
7. 氧化鋯氧傳感器(英國),(量程0~25%)-------------------------NT150,000.-
8. 煙霧傳感器(量程0~10000ppm), 檢知警報器(烤箱專用)------NT25,000.-
9. 灑水裝置------------------------------------------------------NT10,000.-
10. 高溫300℃-----------------------------------------NT5,000.-
11. 交貨地區:1.新竹以北-免費

 2.台中地區:加2000

 3.台南地區:加3000

 4.高雄地區:加4000

 Webside: [www.desk-top.com.tw](http://www.desk-top.com.tw) email: sales@desk-top.com.tw

＊報價有效期1個月＊

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| △正面照 |  | △ 內部照 |