

德思達科技有限公司 TEL:(02)8685-8085

Desk-Top Corporation FAX:(02)8685-3685

**報 價 單**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 客戶名稱: |  |  |  |
| 聯 絡 人: |  | 客戶編號: |  |
| 電 話: |  | 報價日期: |  |
| 傳 真: |  | 經 辦 人: |  |
| 手 機: |  | 手 機: |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **品 名** | **規格** | **數量** | **單 價** | **總 價** |
| 桌上型可程式防爆熱風循環烤箱  (臥式) | DBO-210L-BP-200 | 壹台 | NT108,000 | NT108,000 |
|  |  |  |  | 以上金額未稅 |



**詳細規格**

* 1. 溫度範圍：室溫 + 15℃～200℃.
  2. 控制精度：±0.3℃.
  3. 解析精度：±0.1℃.
  4. 分怖誤差 : **室溫~100℃(±1.5℃), 100℃~200℃ (±2℃). (以TAF標準)**
  5. 結構：
     1. 內箱尺寸：60 cm(W) × 70 cm(H) × 50 cm(D).
     2. 外箱尺寸：91 cm(W) × 92 cm(H) ×63 cm(D).
     3. 內箱材質：ＳＵＳ#不鏽鋼材質.
     4. 外箱材質：鋼板粉體塗裝烤漆.
     5. 保溫材質：高密度岩棉斷熱材及矽膠氣密裝置. (保溫層6cm)
     6. 附屬設備：

1. 可調式不銹鋼活動盤2只.
2. (無視窗).
3. 計時器(計時範圍0~9999min).或(0~9999H)可切換
4. 防爆門鎖
5. 防爆閥門(前方)
6. 定位輪\*4個+防爆閥門警示燈+4”可調式出風口(上方)\*1個
7. +可調式35mm進風口(左/右側)\*2個+防爆門開關\*1個
8. 電壓表,電流表,頻率表,功因表,瓦特表,瓦時計(用電度數表)

6.電路控制系統: 採微電腦控制方式

1. 採用Desk-Top,4.3吋LCD彩色觸控,可程式微電腦溫度控制器
2. 觸控式螢幕 ,可任意設定固定條件或程序條件,.固定式條件可設定時間0 - 999 H 59 MIN
3. 可程式20組程式,每組程式可設10段不同之溫/濕度及時間(每段最大可設定99 hr 59 min),程式循環週期可達100 次
4. 共7組PID+ SSR之控制(即比例、積分、微分 )程式,可適用於低溫與超高溫,款溫域之應用,不同溫域,可自動執行不同之對應的PID程式,有7組PID自動演算之功能,運轉測試完成,時,有警報告知之功能.停電記憶裝置二年.
5. 具有4國語切換,中簡,中繁,英,日語
6. 具有故障訊息顯示,故障訊息警報,故障排除畫面顯示,故障病歷表,方便客戶自行故障排除
7. 具有溫度程式設定曲線,溫度量測即時曲線,溫度量測歷史曲線,三種曲線
8. 具USB記錄裝置,可連續記錄10年以上,記錄取樣時間,固定為1秒,具EXCEL格式轉換功能
9. 具待機功能(溫度到達才計時),輸入與輸出元件狀態視窗,方便觀察元件輸入與輸出狀態
10. 具有斷電記憶裝置,復電時可繼續執行剩餘之程式
11. 停電記憶裝置五年
    1. 加熱器：採O-ＴＹＰＥ不鏽鋼電熱管.
    2. 送風循環系統：採螺旋式循環風扇.
    3. 安全裝置：
12. 電源開關+風扇開關
13. 過電流快速保險絲
14. 控制器第一道超溫保護
15. E.G.O第二道機械式超溫保護
16. 防爆門開門警報
    1. 電源：單相 AC 220V 14A 60HZ.(客戶所提供電源須於機台2米內)
    2. 保固：1年
    3. 交貨期: **30天(自收到訂金開始起算)**
    4. 驗收期限: 7天
    5. 交貨地點: 到廠
    6. 付款方式:
17. 訂購時,50%訂金(現金)
18. 交貨款50%,當月結T/T或期票
    1. 隨機資料:
19. 操作說明書.
20. **溫度9點分佈校正報告(可追朔TAF)------NT7,200,-(贈送)**
21. 人員操作訓練.

**Option: 費用另計**

1. 測試孔Ø50mm---------------------------------------NT1,500.-
2. 測試孔Ø100mm--------------------------------------NT2,000.-
3. 追加不銹鋼洞洞盤1只-------------------------------NT2,000.-
4. 煙霧偵測器+氣體取樣幫浦---------------------------------NT25,000.-
5. 甲烷電化學傳感器(量程0~100%),檢知警報器(烤箱專用)--------NT25,000.-
6. 乙醇電化學傳感器(量程0~1000ppm),檢知警報器(烤箱專用)---NT25,000.-
7. 微量氧傳感器(美國),(量程0~10000ppm)----------------------NT60,000.-
8. 氧化鋯氧傳感器(英國),(量程0~25%)-------------------------NT150,000.-
9. 煙霧傳感器(量程0~10000ppm), 檢知警報器(烤箱專用)------NT25,000.-
10. 灑水裝置------------------------------------------------------NT10,000.-
11. 高溫300℃-----------------------------------------NT5,000.-
12. 交貨地區:
13. 新竹以北----免費
14. 台中地區:加2000
15. 台南地區:加3000
16. 高雄地區:加4000

Webside: [www.desk-top.com.tw](http://www.desk-top.com.tw) email: [sales@desk-top.com.tw](mailto:sales@desk-top.com.tw)

＊報價有效期1個月＊

**商品視圖:**

