

德思達科技有限公司 TEL:(02)8685-8085

Desk-Top Corporation FAX:(02)8685-3685

**報 價 單**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 客戶名稱: |  |  |  |
| 聯 絡 人: |  | 客戶編號: |  |
| 電 話: |  | 報價日期: |  |
| 傳 真: |  | 經 辦 人: |  |
| 手 機: |  | 手 機: |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **品 名** | **規格** | **數量** | **單 價** | **總 價** |
| 桌上型防爆熱風循環烤箱(臥式) | DBO-125L-EP-300 | 壹台 | NT77,000 | NT77,000 |
|  |  |  |  | 以上金額未稅 |

**詳細規格**



* 1. 溫度範圍：室溫 + 15℃～300℃
  2. 控制精度：±0.3℃.
  3. 解析精度：±0.1℃.
  4. 分怖誤差 : 室溫~100℃(±1.5℃), 100℃~200℃(±2℃), 200℃~300℃ (±4℃)

(以TAF標準)

* 1. 結構：
     1. 內箱尺寸：50 cm(W) × 55 cm(H) × 45 cm(D).
     2. 外箱尺寸：81 cm(W) × 77 cm(H) × 57 cm(D).
     3. 內箱材質：ＳＵＳ#不鏽鋼材質.
     4. 外箱材質：鋼板粉體塗裝烤漆.
     5. 保溫材質：高密度岩棉斷熱材及矽膠氣密裝置. (保溫層6cm)
     6. 附屬設備：

1. 可調式不銹鋼活動盤2只.
2. (無視窗).
3. 計時器(計時範圍0~9999min).或(0~9999H)可切換
4. 防爆門鎖
5. 防爆閥門(前方)
6. 定位輪\*4個+防爆閥門警示燈+4”可調式出風口(上方)\*1個

+可調式35mm進風口(左/右側)\*2個+防爆門開關\*1個

1. 電壓表,電流表,頻率表,功因表,瓦特表,瓦時計(用電度數表)

6.電路控制：

採用LED單色按鍵式溫度控制器,PID+ SSR之控制(即比例、積分、微分 ,可提高控制元件界面使用之壽命與穩定性.有PID值自動演算之功能,運轉測試完成時,具有警報告知之功能.停電記憶裝置二年.

* 1. 加熱器：採O-ＴＹＰＥ不鏽鋼電熱管.
  2. 送風循環系統：採螺旋式循環風扇.
  3. 安全裝置：

1. 電源開關+風扇開關
2. 過電流快速保險絲
3. 控制器第一道超溫保護
4. E.G.O第二道機械式超溫保護
5. 防爆門開門警報
   1. 電源：單相 AC 220V 9A 60HZ.(客戶所提供電源須於機台2米內)
   2. 保固：1年
   3. 交貨期: **30天(自收到訂金開始起算)**
   4. 驗收期限: 7天
   5. 交貨地點: 到廠
   6. 付款方式:
6. 訂購時,50%訂金(現金)
7. 交貨款50%,當月結T/T或期票
   1. 隨機資料:
8. 操作說明書.
9. **溫度9點分佈校正報告(可追朔TAF)------NT7,200,-(贈送)**
10. 人員操作訓練.

**Option: 費用另計**

1. 測試孔Ø50mm---------------------------------------NT1,500.-
2. 測試孔Ø100mm--------------------------------------NT2,000.-
3. 追加不鏽鋼洞洞盤1只-------------------------------NT2,000.-
4. 甲烷電化學傳感器(量程0~100%),檢知警報器(烤箱專用)--------NT25,000.-
5. 乙醇電化學傳感器(量程0~1000ppm),檢知警報器(烤箱專用)---NT25,000.-
6. 微量氧傳感器(美國),(量程0~10000ppm)----------------------NT60,000.-
7. 氧化鋯氧傳感器(英國),(量程0~25%)-------------------------NT150,000.-
8. 煙霧傳感器(量程0~10000ppm), 檢知警報器(烤箱專用)------NT25,000.-
9. 灑水裝置------------------------------------------------------NT10,000.-
10. CP型可程式溫度控制器,LED彩色按鍵式60段-----------NT5,000.-
11. BP可程式溫度控制器,4.3吋彩色觸控+USB記錄裝置--------NT20,000.-
12. 交貨地區:
13. 新竹以北----免費
14. 台中地區:加2000
15. 台南地區:加3000
16. 高雄地區:加4000

Webside: [www.desk-top.com.tw](http://www.desk-top.com.tw) email:[sales@desk-top.com.tw](mailto:sales@desk-top.com.tw)

＊報價有效期1個月＊

**商品視圖:**

