德思達科技有限公司       TEL:(02)8685-8085  Desk-Top  Corporation  FAX:(02)8685-3685

報 價 單

客戶名稱:

聯 絡 人:                                     客戶編號:

電    話:                                     報價日期:

傳    真:                                           經 辦 人:

手    機:                                     手機:

品 名              規 格         數 量        單 價         總 價

可程式恆溫恆濕試驗機     122L          壹台     NT370,000 .-   NT370,000 .-

(容許發熱負載150w)                                           以上均為未稅價格

詳細規範:

---------

一.型 號: DTH-122-70-BP-10 (氣冷式)

二.適用範圍:

- 溫度:  -70℃ ～ +100℃

- 濕度:  20 ~ 95%   以右圖曲線範圍為準

三.控制精度                       :

1.溫度: +(-) 0.3Ｃ

2.濕度: +(-) 0.3%

四.分佈誤差

1溫度: +(-) 1.5℃, (空載),9點分佈

2.濕度:+(-) 3% , (空載),中心點

五.解析精度:

- 溫度: 0.1℃

- 濕度: 0.1 %

六.加溫時間:自常溫至 100℃,約30分鐘.

七.降溫時間:自常溫至 -70℃,約120分鐘.

八.保溫材質: 高密度玻璃棉極高強度ＰＵ發泡絕緣材質

九.防汗機件: 以系統Ｋ型管之熱能作防汗處理

十.機器結構與材質:

1.內箱尺寸:  45 cm(W) x 60 cm(H) x 45 cm(D)

2.外箱尺寸: 107 cm(W) x 144cm(H) x 77 cm(D)

3.內外箱材質: 內為不銹鋼板(STEEL PLATE),外為銹鋼烤漆.

4.附屬設備:  a.可調式活動輪4只

b.外接用測試孔1只(直徑50mm)

c.燈照明設備1組

d.玻璃視窗一組

e.柵盤2只

f.濕度棉布5片

十一.冷凍系統及加熱系統:

1.加溫、降溫系統完全獨立

2.Ｕ－ＴＹＰＥ鰭片式高速電熱管
     3.內螺旋式Ｋ－ＴＹＰＥ冷媒銅管

4.原裝進口省電型高效率壓縮機

5.波浪狀鰭片型強迫送風冷凝器

6.斜率式ＦＩＮ－ＴＵＢＥ蒸發器

7.原裝進口電磁閥;乾燥過濾器;膨脹閥等冷凍元件

十二.送風循環系統及排水系統:

1.可調式側吹出風口及護網回風口

2.排水系統採迴渦形排水及Ｕ－ＴＲＡＰ 積沉裝置

3.採多翼離心式循環風扇

4.ＦＬＯＷ　ＴＨＲＯＷ送風方式;水平擴散垂直熱交換弧形循環

十三.電路控制系統: 採微電腦控制方式

- 採用Desk-Top,10.1吋LCD彩色觸控,可程式微電腦溫度控制器

2. 觸控式螢幕 ,可任意設定固定條件或程序條件,.固定式條件可設定時間0 - 999 H 59 MIN

3. 可程式5組程式,每組程式可設10段不同之溫/濕度及時間(每段最大可設定99 hr 59 min),程式循環週期可達100 次

4. 共3組PID+ SSR之控制(即比例、積分、微分 )程式,可適用於低溫與超高溫,寬溫域之應用,不同溫域,可自動執行不同之對應的PID程式,有3組PID自動演算之功能,運轉測試完成,時,有警報告知之功能.停電記憶裝置二年.

5. 具有4國語切換,中簡,中繁,英,日語

6. 具有故障訊息顯示,故障訊息警報,故障排除畫面顯示,故障病歷表,方便客戶自行故障排除

7. 具記錄器功能,能顯示,溫/濕度程式設定曲線,溫/濕度量測即時曲線,溫/濕度量測歷史曲線,三種曲線

8. 具USB記錄裝置,記錄取樣時間,固定為1秒,可連續記錄40年以上,具EXCEL格式轉換功能

9. 具待機功能(溫度到達才計時),輸入與輸出元件狀態視窗,方便觀察元件輸入與輸出狀態

10. 具有斷電記憶裝置,復電時可繼續執行剩餘之程式

11. 具有標準RS485介面

12. 停電記憶裝置五年

十四.安全保護系統:

1.附有無熔絲保護開關.

2.第一道控制器超溫安全保護裝置.

3.第二道機械式超溫安全保護裝置.

4.冷凍壓縮機過負載保護裝置.

5.缺水保護裝置及加濕筒低水位安全保護裝置.

6.電機電流過載保護裝置.

7.自我檢知 16 點故障保護及顯示

十五.電 源: 單相 AC 220V. MAX  30A.

十六.保固一年

十七.交貨期60天

十八.驗收期限7天

十九.交貨地點: 到廠1樓,不含堆高機

二十.付款方式: (1)訂購時50%,訂金(現金)

(2)交貨款50%,當月結T/T或期票

二十一.隨機資料: (1)操作說明書.

(2)保固書

(3)人員操作訓練.

二十二.附屬條件: (1)操作還境需在30度C以下且通風良好.

OPTION: 擴充功能 (費用另計)

- 32G USB隨身碟*1只,取樣時間1秒,可儲存40年以上(贈送)

- RO逆滲透裝置----------------------------------NT8,000.-

- 地區運費:

新竹以北免費

台中-加2000

台南-加3000

高雄-加4000